RingCap®

Thyroid Cancer Gene Mutations Detection Kit

High-Throughput Sequencing

# Manuál (Illumina)

Název kitu

Thyroid Cancer Gene Mutations Detection Kit (High-Throughput Sequencing)

Balení

16 Testů/kit

## Zamýšlené použití

## Tento kit se používá k vyšetření nukleové kyseliny extrahované ze vzorku punkce štítné žlázy tenkou jehlou nebo vzorku tkáně. Kit detekuje 16 genů na úrovni DNA a 87 genů (209 fúzních forem) na úrovni RNA. Seznam konkrétních genů viz Příloha tabulka 1. Zahrnuje klíčové patogenní geny rakoviny štítné žlázy, včetně jednonukleotidových variant, inzercí/delecí malých fragmentů a genových fúzí.

## Výsledky testu hodnotí molekulární charakteristiky pacientů s rakovinou štítné žlázy tak, aby poskytly klinickou referenci, zlepšily přesnost benigního a maligního posouzení rakoviny štítné žlázy, optimalizovaly léčebný plán, přesně nasměrovaly léčbu a pomohly s genetickým screeningem.

## Technologický princip

Vysoce výkonné sekvenování, známé také jako sekvenování nové generace (NGS), lze rozdělit na polovodičové sekvenování, sekvenování DNA nanosfér a tak dále podle různých principů sekvenování. NGS umožňuje sekvenování až milionů cílových nukleových kyselin najednou, poskytuje bohaté informace o variantách v krátkém čase a při relativně nízkých nákladech. NGS svým vysokým výkonem a vysokým rozlišením přitahuje stále více pozornosti v mnoha signálních drahách a cílových studiích rakoviny.

Konstrukce knihovny vzorků se opírá o specifické modifikované primery a amplifikační technologii zprostředkovanou RingCap® s využitím PCR přístrojů. Specifické modifikované primery umožňují přesnou PCR amplifikaci cílových sekvencí, amplifikace zprostředkovaná RingCap® umožňuje terminální modifikaci produktů se specifickými sekvencemi. Kombinací konkrétního PCR programu a Ring-Cap® polymerázy by bylo možné dosáhnout konstrukce cílových sekvencí na běžných PCR přístrojích dříve, než budou připraveny pro vysokokapacitní sekvenování.

## Obsah kitu

Tabulka 1 Obsah kitu

| Č. | Název obsahu | Hlavní obsah | Barva stripu | 16 Testů/Kit |  |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Objem | Množství | 8-Tube Strip |  |
| 1 | TC-DNA-1 PCR Strip | Primer, dNTPs, Mg2+, Buffer | Modrá | 20 µL | 16 | 2 stripy | Každá zkumavka obsahuje stejné činidlo. |
| 2 | TC-DNA-2 PCR Strip | Primer, dNTPs, Mg2+, Buffer | Žlutá | 20 µL | 16 | 2 stripy | Každá zkumavka obsahuje stejné činidlo. |
| 3 | TC-RNA PCR Strip | Primer, dNTPs, Mg2+, Buffer | Růžová | 20 µL | 16 tubes | 2 stripy | Každá zkumavka obsahuje stejné činidlo. |
| 4 | UDI 1-32 Reaction Strip | UDI primer, dNTPs, Mg2+, Buffer | Bílá | 20 µL | 32 tubes | 4 stripy | Každá zkumavky stripu obsahuje jiný UDI. |
| 5 | RingCap-Taq (1#) | Taq enzyme | —— | 25 µL | 1 tube | —— | —— |
| 6 | TC Negative Control | Voda | —— | 250 µL | 1 tube | —— | —— |
| 7 | TC-DNA Positive Control | DNA | —— | 50 µL | 1 tube | —— | BRAF, TERT |
| 8 | TC-RNA Positive Control | cDNA | —— | 20 µL | 1 tube | —— | CCDC6/RET |

Poznámka 1: Reakční UDI stripy obsahují různá čísla UDI a různé sekvence  UDI (viz příloha Tabulka 2). Reagencie byly předem zabaleny do 8-zkumavkových proužků. Levá šikmá poloha víčka stripu je orientována směrem dopředu,

Obrázek 1. zleva doprava UDI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Poznámka 2: Obsah různých šarží činidel nelze míchat.

## Další požadované vybavení a materiály

- Kit pro izolaci nukleopvých kyselin: Pro vzorky jehlové punkce (FNA) AllPrep DNA/RNA Mini Kit (QIAGEN, cat. No. 80204), pro FFPE nebo čerstvou tkáň jakýkoliv komerčně dostupný kkit pro extrakci DNA/RNA.

- Kit pro reverzní transkripci: Super Script™ VILO™ cDNA Synthesis Kit (Thermo Fisher Scientific, Cat. No. 11754-050)

- Kvantifikace nukleových kyselin: Quanti Fluor® dsDNA System (Promega, Cat. No. E2670) nebo Qubit® dsDNA HS Assay Kit (Thermo Fisher Scientific, Cat. No. Q32851/Q32854).

- Fluorometr: Quantus™ Fluorometer (Promega, Cat. No. E6150) nebo Qubit™4.0 Fluorometer (Thermo Fisher Scientific, Cat. No. Q33238)

- Magnetické kuličky: SG Pure Beads (Xiamen Spacegen Co., Ltd, Cat. No. SPG-PB001/002) nebo Magnetic beads kit (Beckman Coulter, cat.No. A63880/A63881/A63882).

- Sekvenační činidla a následná činidla je třeba zakoupit samostatně dle Vašeho sekvenátoru.

- Illumina: PhiX Control V3 (Illumina, Cat. No. FC-110-3001)

- Magnetický stojánek

- Microvolume UV-visible spectrophotometr

- Ethanol absolutní (Analytical Grade)

- TE Buffer (pH 8.0)

- Nuclease-Free voda

- Nuclease-Free pipety a špičky s filtrem

## Přeprava, stabilita a skladování

- Skladovací podmínky: Chraňte kit před světlem při -15℃ až -25℃, poté je stabilní 9 měsíců. Jakmile je otevřen, tak jej skaldujte v originálním obalu při -15℃ až -25℃ až do data expirace uvedené na obalu. Zabraňte opakovanému rozmražování a zmražování. Nepřekračujte maximálně 5 cyklů zmražování a rozmražování.

- Přepravní podmínky: Kit by měl být přepravován při nízké teplotě, s dobou přepravy kratší než jeden týden a přepravní teplotou nižší než 25 °C.

- Na štítcích zkontrolujte datum výroby a datum expirace sady.

## Použitelné nástroje

- PCR cycler pro přípravu knihovny: ABI 9700, ABI 2720, ABI Veriti, ABI Mini Amp, a další.

- Sekvenátory Illumina (Miseq, NextSeq 500/550, Miniseq, atd.)

## Materiál vzorku

Kvalita detekované DNA/RNA je kritická. V klinickém provozu odebírejte vzorky podle následujících doporučených typů vzorků a poté proveďte extrakci DNA/RNA:

- Doporučené typy vzorků: Vzorek z punkce tenkou jehlou nebo tkáň štítné žlázy FFPE.

- Vzorky z punkce tenkou jehlou (FNA): Zajistěte, aby byly vzorky alespoň 3krát punkovány do uzlíku štítné žlázy v přísném dodržování specifikací postupu FNA a aby byly rychle umístěny do centrifugačních zkumavek obsahujících 100 μl RNA Later. Poté aby byly vzorky přepravovány v pěnové krabičce s ledovými obklady při nízké teplotě. Důležité: Kvantifikujte vzorek DNA fluorometrem, koncentrace by měla být ≥ 1 ng/μl, poměr OD260/OD280 by měl být v rozmezí 1,7–2,2 a celkové množství DNA by mělo být ≥ 10 ng. Kvalitu vzorku RNA posuďte pomocí UV spektrofotometru, koncentrace by měla být ≥ 2 ng/μl, poměr OD260/OD280 by měl být v rozmezí 1,8–2,3, celkové množství RNA by mělo být ≥ 20 ng.

- Vzorky čerstvé tkáně a FFPE: Čerstvá tkáň by měla být menší než zelená fazolka a délky ≥1 cm,  a měla by být rychle umístěna do centrifugačních zkumavek obsahujících 100 μl RNA Later. Později transportována v pěnové krabici s ledovými obklady při nízké teplotě. Doporučuje se vybrat vzorky FFPE, které nebyly skladovány déle než 2 roky a alespoň 20 % odebrané patologické tkáně tvořily nádorové léze, a použít pak nejméně 8 kusů 5 μm řezů nebo 5 kusů 10 μm řezů pro extrakci nukleových kyselin. Kvantifikujte vzorek DNA fluorometrem, koncentrace by měla být ≥ 5ng/μl, poměr OD260/OD280 by měl být v rozmezí 1,7–2,2, celkové množství DNA by mělo být ≥ 50 ng. Posuďte kvalitu vzorku RNA UV spektrofotometrem, koncentrace by měla být ≥ 5 ng/μl, poměr OD260/OD280 by měl být v rozmezí 1,8–2,3, celkové množství RNA by mělo být ≥ 50 ng.

- Pokud množství nebo kvalita DNA neodpovídá výše uvedeným požadavkům, znovu extrahujte DNA s převzorkováním nebo větším vzorkem. Ihned po extrakci RNA proveďte reverzní transkripci vzorku RNA na cDNA. Pokračujte v konstrukci knihovny nebo skladujte DNA/cDNA při teplotě –15 °C až –25 °C po dobu maximálně 12 měsíců.

## Experimentální postup

Poznámka: Konstrukce paralelní knihovny TC-DNA possitive control (TC-DNA PC), TC-RNA possitive control (TC-RNA PC) a

Doporučuje se  použití i TC-DNA negative control (TC-DNA NTC) s testovaným vzorkem.

I. Library Enrichment

- Příprava vzorku:

  - Čerstvá tkáň a FFPE vzorky: Nařeďte vzorek DNA na 5 ng/μl TE pufrem (pH 8.0) dle koncentrace naměřené Fluorometrem (QUBIT). Objem naředěné DNA by měl být ≥ 10 μl.

  - Vzorek FNA: Pokud je koncentrace DNA změřená fluorometrem > 5ng/μl nařeďte vzorek DNA na 5 ng/μl TE pufrem (pH 8.0). Objem naředěné DNA by měl být ≥ 10 μl. Pokud je koncentrace nižší nez 5ng/μl použijte to, co máte.

  - Vzorek cDNA: po reverzní transkripci výše uvedeného množství RNA není třeba vzorek znovu měřit. Obejm vzorku cDNA by měl být ≥5 μl.

- Příprava reagencií:

  - Rozmrazte potřebný počet TC-DNA-1 PCR Stripů (Modrý), TC-DNA-2 PCR Stripů a TC-RNA PCR Stripů (Růžový), před použitím je krátce stočte a vložte do chlazeného stojánku.

  - RingCap-Taq (1#) krátce stočte a vložte na led.

- Příprava reakce pro DNA vzorek a DNA pozitivní a negativní kontrolu

  - Napipetujte 0,25 μl RingCap-Taq do každé jamky v TC-DNA-1 PCR Stripu a krátce centrifugujte.

  - Napipetujte 0,25 μl RingCap-Taq do každé jamky v TC-DNA-2 PCR Stripu a krátce centrifugujte.

  - Přidejte 5 μl vzorku DNA nebo TC-DNA PC nebo TC-DNA NTC do obou stripů, lehce zvortexujte a krátce stočte.

- Příprava reakce pro cDNA vzorek a RNA pozitivní kontrolu

  - Napipetujte 0,25 μl RingCap-Taq do každé jamky v TC-RNA PCR Stripu  a krátce centrifugujte.

  - Přidejte 5 μl vzorku cDNA nebo TC-RNA PC, lehce zvortexujte a krátce stočte.

- Vložte PCR reakce do PCR cycleru s následujícím programem, který je dlouhý obvykle 1:25min:

Tabulka 2. PCR program

| Krok | Teplota | Čas | Počet cyklů |
| --- | --- | --- | --- |
| Pre-denaturace | 98℃ | 2 minuty | 1 |
| Denaturace | 98℃ | 15 sekund | 15 |
| Annealing | 65℃ | 4 minuty |  |
| Hold | 4℃ | ∞ | 1 |

Poznámka: Pokračujte v části "Čištění knihoven" nebo skladujte knihovny při teplotě 2 °C až 8 °C do 8 hodin nebo při teplotě -15 °C až -25°C do 24 hodin. Skladování déle než 24 hodin se nedoporučuje.

II. První přečištění knihovny

Poznámka: Před použitím vyndejte magnetické kuličky na pokojovou teplotu (RT) a důkladně je protřepejte, aby se magnetické kuličky rozptýlily. Připravte si čerstvý 70% etanol.

- Spojte TC-DNA-1 PCR Strip a TC-DNA-2 PCR Strip do jednoho a přidejte 50 µl (1×objem vzorku) magnetických kuliček a propipetujte.

- Do PCR knihovny v TC-RNA PCR Stripu přidejte 25 µl (1×objem vzorku) magnetických kuliček a propipetujte

- Inkubujte 5 minut při RT.

- Vložte stripy na magnetický stojánek a jakmile se supernatant vyčeří, tak jej opatrně odsajte a vyhoďte.

Poznámka: Magnetické kuličky obsahují amplifikovanou knihovnu a nesmí být vyhozeny.

- Přidejte 150 µl 70% ethanolu, nechte kuličky „proběhnout“ ethanolem tím, že otočíte strip v magnetu 1-2x a poté čirý supernantant odsajte a vyhoďte.

- Přidejte znovu 150 µl 70% ethanolu, nechte kuličky „proběhnout“ ethanolem tím, že otočíte strip v magnetu 1-2x a poté čirý supernantant odsajte a vyhoďte.

- Stripy krátce stočte, vložte zpět na magnet a malou špičkou odsajte všechen ethanol.

- Sušte 5 minut s otevřenými víčky (nepřesušte).

- Peletu kuliček rozpusťte v 35 μl TE pufru (pH 8.0) a inkubujte 5 minut při RT mimo magnet.

- Vložte zpět na magnet na 2 minuty a poté odsajte čirý supernatant do čistých zkumavek.

- Pokračujte následujícím krokem, případně skladujte při -15℃ až -25℃.

III. Indexová PCR

Poznámka: Použijte různé UDI pro různé DNA a cDNA vzorky.

- Příprava reagencií: Rozmrazte UDI Reaction Strip. Krátce stočte a vložte na chladící stojánek.

- RingCap-Taq krátce stočte a vlžte do chladící stojánku.

- Příprava reakce pro DNA vzorek

  - Napipetujte 0,25 μl RingCap-Taq do každé jamky v UDI Reaction Stripu a krátce centrifugujte.

  - Přidejte 5 μl přečištěného knihovny DNA, lehce zvortexujte a krátce stočte.

- Příprava reakce pro cDNA vzorek

  - Napipetujte 0,25 μl RingCap-Taq do každé jamky v UDI Reaction Stripu a krátce centrifugujte.

  - Přidejte 5 μl přečištěného knihovny DNA, lehce zvortexujte a krátce stočte.

- Vložte PCR reakce do PCR cycleru s následujícím programem, který je dlouhý obvykle 2:05min:

Tabulka 3. PCR program

| Krok | Teplota | Čas | Počet cyklů |
| --- | --- | --- | --- |
| Pre-denaturace | 98℃ | 2 minuty | 1 |
| Denaturace | 98℃ | 15 sekund | 25 |
| Annealing | 65℃ | 4 minuty |  |
| Hold | 4℃ | ∞ | 1 |

Poznámka: Pokračujte v části "Čištění knihoven" nebo skladujte knihovny při teplotě 2 °C až 8 °C do 8 hodin nebo při teplotě -15 °C až -25°C do 24 hodin. Skladování déle než 24 hodin se nedoporučuje.

IV. Druhé přečištění knihovny

Poznámka: Před použitím vyndejte magnetické kuličky na pokojovou teplotu (RT) a důkladně je protřepejte, aby se magnetické kuličky rozptýlily. Připravte si čerstvý 70% etanol.

- Do PCR knihovny v UDI Reaction Stripu přidejte 25 µl (1×objem vzorku) magnetických kuliček a propipetujte.

- Inkubujte 5 minut při RT.

- Vložte stripy na magnetický stojánek a jakmile se supernatant vyčeří, tak jej opatrně odsajte a vyhoďte.

Poznámka: Magnetické kuličky obsahují amplifikovanou knihovnu a nesmí být vyhozeny.

- Přidejte 150 µl 70% ethanolu, nechte kuličky „proběhnout“ ethanolem tím, že otočíte strip v magnetu 1-2x a poté čirý supernantant odsajte a vyhoďte.

- Přidejte znovu 150 µl 70% ethanolu, nechte kuličky „proběhnout“ ethanolem tím, že otočíte strip v magnetu 1-2x a poté čirý supernantant odsajte a vyhoďte.

- Stripy krátce stočte, vložte zpět na magnet a malou špičkou odsajte všechen ethanol.

- Sušte 5 minut s otevřenými víčky (nepřesušte).

- Peletu kuliček rozpusťte v 35 μl TE pufru (pH 8.0) a inkubujte 5 minut při RT mimo magnet.

- Vložte zpět na magnet na 2 minuty a poté odsajte čirý supernatant do čistých zkumavek.

- Pokračujte následujícím krokem, případně skladujte při -15℃ až -25℃.

- Kvantifikace, ředění, poolovaní a sekvenace knihoven

- Zanalyzujte knihovny na Bioanalyzeru nebo Tapestation.

TC-NTC knihovna by neměla mít žádný fragment o délce vyšší než 250 bp.

Všechny DNA vzorky včetne pozitivní kontroly by měly mít fragment o délce 250-350 bp.

Všechny cDNA vzorky včetne pozitivní kontroly by měly mít fragment o délce 250-300 bp.

Koncentrace měřená na fluorometru by měla být vyšší než 1 ng/µl.

Poznámka: Naředěné knihovny lze skladovat při -15℃ až -25℃ až 7 dní. Ředěné knihovny neskladujte.

- Dle koncentrace knihoven změřené na fluorometru spočítejte molární koncentraci: Délka DNA knihovny je 300bp a cDNA je 280bp.

Koncentrace knihovny – fluorometr (ng/μl) × 106

Koncentrace knihovny-molární (nM) =

Délka knihovny- bioanalyser (bp) × 650

- Nařeďte knihovny na 4 nM vodou.

- Knihovny DNA a cDNA poolujte 4:1 (Smíchejte 20 μl DNA knihovny a s 5 μl cDNA knihovny).

- Denatutujte a dále řeďte pool dle manuálu k příslušnému sekvenačnímu kitu, který použijete.

- Doporučujeme použít 5% Phix Control V3 (např: Pokud je loading volume 600 μl, tak Phix Control V3 by měl být alespoň 30 μl).

- Sekvenační run spusťte dle manuálu Illumina.

VI. Bioinformatická Analýza

Přeneste získané Fastq fily na server https://lab.spacegen.top:52816/ , kde bude provedena analýza, quality control, anotace variant a fúzí.

## Analýza dat

- Výsledky TC-DNA

  - Standardy kvality: Pro všechny DNA knihovny platí, že cílový fragment by měl být dlouhý 250-350 bp, On Target je ≥80% a mean depth  ≥5000×.

  - Kritéria pro pozitivní záchyt mutace jsou: Mutace je pozitivní, pokud je ve výsledcích variační analýzy efektivní hloubka čtení ≥300× a frekvence mutace je ≥1%. Pokud je v analýze u vzorku COSMIC ID, je toto místo mutace posouzeno jako pozitivní mutace. V opačném případě je posouzeno jako negativní nebo pod limitem detekce.

- Výsledky TC-RNA

  - Standardy kvality: Pro všechny cDNA knihovny platí, že cílový fragment by měl být dlouhý 200-300 bp a zároveň geny HMBS a TBP tak zvané „housekeeping geny“ by měly být detekovány s průměrným počtem end-to-end readů ≥1000. Měly by být detekovány alespoň 2 ze 4 genů specifických pro štítnou žlázu (TG, TTF1, TPO a TSHR) s průměrným počtem end-to-end readů ≥200.

  - Za předpokladu, že platí bod 1), pokud jsou přečteny všechny forward i reverse oblasti a tvoří celkový počet přečtených genů HMBS a TBP ≥ 1 %, je genová fúze posuzována jako pozitivní. V opačném případě je posuzována jako negativní nebo pod detekčním limitem.

Informace o pozitivních kontrolách

| Pozitibvní kontrola | Gen | Mutace | Aminokyselinový zápis | Cosmic ID | Typ mutace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC DNA- positive control | BRAF | c.1799T>A | p.V600E | 476 | SNV |
|  | TERT | c.1-124C>T | — | — | SNV |
| TC RNA- positive control | RET | CCDC6/RET | — | 1271 | Fúze |

## Interpretace výsledků

- TC negativní knihovny mohou mít koncentraci ≥0,5 ng/μl, ale nesmí se jednat o fragment delší než 250 bp. Jinak je tento test nevalidní.

- Pro knihovnu DNA-PC a vzorky platí, že cílový fragment musí mít délku 250-350 bp, On Target  ≥80% a mean depth ≥5000×. Pro knihovnu RN-PC platí,  že cílový fragment musí mít délku 250-300 bp a zároveň „housekeeping“ geny HMBS a TBP by měly být detekovány s průměrným počtem end-to-end readů ≥1000.

- Pro knihovnu cDNA vzorku platí, že cílový fragment musí mít délku 250-300 bp a zároveň „housekeeping“ geny HMBS a TBP by měly být detekovány s průměrným počtem end-to-end readů ≥1000 a  měly by být detekovány alespoň 2 ze 4 genů specifických pro štítnou žlázu (TG, TTF1, TPO a TSHR) s průměrným počtem end-to-end readů ≥200.

- Stupeň somatické variace založený na “Standards and Guidelines for the Interpretation and Reporting of Sequence Variants in Cancer: A Joint Consensus Recommendation of the Association for Molecular Pathology, American Society of Clinical Oncology, and College of American Pathologists” společně formulovaný AMP/ASCO/CAP v roce 2017 rozděluje varianty na 4 typy:

  - Jasný klinický význam: Diagnostický\prognostický marker konkrétního nádoru nebo léků doporučených\schválených v odborných doporučeních.

  - Potenciální klinický význam: Diagnostický/prognostický marker konkrétního nádoru nebo léků, který má důkazy úrovně A o jiném nádoru v několika malých výzkumech.

  - Neznámý klinický význam: V běžné populaci a nádorových databázích nebylo zjištěno vyšší výskyt variant, navíc nemá jasné publikované důkazy.

  - Neškodný nebo může být neškodný klinický význam: Bylo zjištěno, že vyšší výskyt variant v obecné populaci a nejsou publikovány důkazy.

## Omezení kitu

## V případě mutačních míst, která nejsou kitem pokryta, nebo u DNA/RNA extrahované ze vzorků v malém počtu či uchovávané v nevyhovujících podmínkách, by výsledky neměly být interpretovány podle pokynů.

## Výkonové charakteristiky

- Sada by měla mít úhledný vzhled, jasné štítky a neměla by prosakovat

- V rozmrazeném stavu musí být činidla čirá, bez sedimentů.

- Záporná referenční míra shody je 100 %.

- Míra shody kladné referenční hodnoty je 100 %.

- Souprava umožňuje detekci 1 % specifických genových mutací v 5 ng vzorcích DNA FNA nebo 25 ng tkáně.

- Souprava umožňuje detekci 200 kopií/μl fúzních mutací ve vzorcích cDNA FNA a tkáně.

## Upozornění a bezpečnostní opatření

- Před experimenty si prosím pečlivě přečtěte pokyny.

- Provádějte experimenty v souladu s laboratorními předpisy za účelem snížení křížové kontaminace produktů nebo činidel. Pokud je to možné, rozdělte experimentální oblasti do různých funkčních zón.

- Vyvarujte se opakovaného zmrazování a rozmrazování činidel v soupravě. Nepřekračujte maximálně 5 cyklů zmrazení a rozmrazení.

- Výsledky této soupravy budou ovlivněny zdrojem vzorku, procesem sběru, kvalitou, přepravními podmínkami, předúpravou atd., stejně jako kvalitou extrahovaného materiálu, typy přístrojů, provozním prostředím a omezením současné molekulární biotechnologie. Výše uvedené faktory a proměnné by vedly k falešně pozitivním nebo falešně negativním výsledkům. Uživatelé si musí být vědomi potenciálních chyb, přesnosti a omezení, které se mohou vyskytnout během procesu detekce.

- Kvalita nukleových kyselin je zásadní a kontrola kvality DNA by měla být provedena po extrakci, s templátem je pak nutné okamžitě pokračovat v dalších krocích nebo jej správně skladovat při -15 °C až -25 °C. RNA se doporučuje skladovat jako reverzní transkript na cDNA a RNA bez reverzní transkripce se doporučuje skladovat pod -70 °C.

- Nenahrazujte žádná originální činidla obsažená v soupravě. Nemíchejte činidla s různými šaržemi.

- Zvláštní pozornost věnujte použití pozitivní kontroly a důrazně se doporučuje použití špiček s filtrem, aby se předešlo falešně pozitivním výsledkům způsobeným kontaminací činidel.

- Dávejte pozor na kontaminaci. Před použitím pozitivní kontroly se ujistěte, že jsou ostatní vzorky již hotové a užavřené. Vyhraďte prostory pro přípravu reagencií a zpracování vzorků. Pro přípravu reagencií a přidávání templátů používejte vyhrazené pipety a pipetovací špičky.

- Před experimentem očistěte experimentální prostory s 10% kyselinou chlornou a poté dvakrát opláchněte vodou. Po experimentu sterilizujte prostředí a pipety 10% kyselinou chlornou, 75% etanolem nebo UV zářením.

- Všechna používaná činidla mají potenciální nebezpečí. Doporučuje se nosit vhodný ochranný oblek a rukavice. Pro první použití této sady můžete absolvovat školení naší technické podpory.

- Všechny vzorky včetně pozitivní kontroly v soupravě by měly být považovány za potenciální infekční látky, se kterými by se mělo zacházet opatrně.

- Vyhněte se použití periferních jamek přístroje PCR; Vyprázdněte otvory nebo kolony mezi vzorky, aby se zabránilo křížové kontaminaci.

## Symbols

| Symbol | Symbol definition |
| --- | --- |
|  | Indicates the need for the user to consult the instructions for use. |
|  | Indicates a medical device that is intended to be used as an in vitro diagnostic medical device. |
|  | Indicates the date when the medical device is manufactured. |
|  | Indicates the manufacturer’s batch code so that the batch or lot can be identified. |
|  | Indicates the temperature limitation. |
|  | Indicates the date after which the medical device is not to be used. |
|  | This is the correct upright position of the distribution packages for transport or storage. |
|  | Indicates a medical device should be kept dry. |
|  | Indicates a medical device that needs protection from light sources. |
|  | Indicates the medical device manufacturer. |
|  | Indicates the authorized representative in the European Community/European Union. |
|  | The product meets the basic requirements of European in vitro diagnostic medical devices directive 98/79/EC. |

## References

- Thyroid Professional Committee of Guangdong Medical Education Association, Cytopathology and Molecular Diagnosis Professional Committee of Guangdong Primary Medical Society. Guangdong expert consensus on thyroid cancer gene detection and clinical application.2020.

- Thyroid Surgeon Committee of the Surgeon Branch of the Chinese Medical Doctor Association. Consensus of Chinese experts on the diagnosis and treatment of medullary thyroid cancer[J]. 2020..

- 2021 American Thyroid Association Guidelinesfor Management of Patients with Anaplastic Thyroid Cancer.2021

- Cabanillas ME, Mabel R, Camilo J . Targeted Therapy for Advanced Thyroid Cancer: Kinase Inhibitors and Beyond[J]. Endocrine Reviews, 2019(6):6.

- Jorge Alsina, Raul Alsina, Seza Gulec, MD, FACS. A Concise Atlas of Thyroid Cancer Next-Generation Sequencing Panel ThyroSeq v.2 [J]. European Thyroid Journal, 2017.

- NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology:Thyroid Carcinoma, Version 2.2022.

- Xing M . Genetic-guided Risk Assessment and Management of Thyroid Cancer[J]. Endocrinology & Metabolism Clinics of North America, 2019, 48(1):109-124.

- Yip L , Sosa JA .Molecμlar-Directed Treatment of Differentiated Thyroid Cancer: Advances in Diagnosis and Treatment[J]. Jama Surg,2016.

- National Health Commission of the People's Republic of China. Guidelines for the diagnosis and treatment of thyroid cancer.2022.

.

Lotus NL B.V.

Address:Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands. E-mail: peter@lotusnl.com

Manufacturer: XIAMEN SPACEGEN CO., LTD.

Address: 4th floor, No.2041 Xizhou Road, Tong’an District, Xiamen 361100, P. R. China

Tel: +86 592 7578317	Fax: +86 592 7578319

E-mail: spacegen@ispacegen.com

Website: http://www.sspacegen.com

Příloha Tabulka 1. Informace o detekovaných genech

|  |  |  | DNA Gene |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAS | NRAS | HRAS | TP53 BRAF |  | TERT | CTNNB1 | SPOP |
| PIK3CA | RET | EIF1AX | AKT1 TSHR |  | GNAS | ZNF148 | PTEN |
|  |  |  | RNA Gene Fusion |  |  |  |  |
| AFAP1 | AGK | AGTRAP | AKAP13 | AKAP9 | ALK | BCR | TRIM33 |
| BRAF | C2orf44 | CCDC6 | CD74 | CDC27 | CEL | CLCN6 | VCL |
| CLIP4 | CLTC | CUX1 | EML4 | ERC1 | ESRP1 | ETV6 | ZKSCAN5 |
| FAM131B | FCHSD1 | FKBP15 | FN1 | GNAI1 | GOLGA5 | HIP1 | TRIM27 |
| HOOK3 | IGF2BP3 | KCTD7 | KIAA1468 | KIAA1549 | KIF5B | KLC1 | TRIM24 |
| KTN1 | MACF1 | MAD1L1 | MAP4K3 | MET | MIR548F1 | MKRN1 | TPR |
| MPRIP | MSN | MYH9 | NCOA1 | NCOA4 | NFASC | NPM1 | TPM4 |
| NTRK1 | NTRK2 | NTRK3 | NUDCD3 | PPARG | PAPSS1 | PAX8 | TPM3 |
| PCM1 | PLIN3 | POR | PPARΓ | PPFIBP1 | PRKAR1A | RAF1 | TPM1 |
| RET | RNF130 | RNF213 | SLC45A3 | SND1 | SOX6 | SQSTM1 | THADA |
| SRGAP3 | SSBP2 | STRN | STRN3 | TAX1BP1 | TBL1XR1 | TFG |  |

Příloha Tabulka 2. Sekvence UDI indexů

| Číslo | i7 Sekvence | i5 Sekvence （NovaSeq, MiSeq） | i5 Sekvence （iSeq, MiniSeq, NextSeq） |
| --- | --- | --- | --- |
| UDI-1 | TGCATAGC | TAGGATTC | GAATCCTA |
| UDI-2 | TCTATGCA | GTCGTTGC | GCAACGAC |
| UDI-3 | GTACGCAT | CCTCGCAT | ATGCGAGG |
| UDI-4 | AGGTCCTG | AGAAGGCG | CGCCTTCT |
| UDI-5 | CATGAGCT | ACGTCAGA | TCTGACGT |
| UDI-6 | AACTCTAG | CATCTGAT | ATCAGATG |
| UDI-7 | CCGGATGC | GTATCACG | CGTGATAC |
| UDI-8 | GTACGATA | TGCAACTA | TAGTTGCA |
| UDI-9 | ATTCGATA | ATGGATCG | CGATCCAT |
| UDI-10 | CGTAGTAC | GCTGAATG | CATTCAGC |
| UDI-11 | GAGTACGT | CAACTGGC | GCCAGTTG |
| UDI-12 | TCAGTGCG | TGCAGCAT | ATGCTGCA |
| UDI-13 | CACACAGT | ACGACCAA | TTGGTCGT |
| UDI-14 | GTGCATCG | CATTCGGC | GCCGAATG |
| UDI-15 | TGCGTCAC | GTATGATT | AATCATAC |
| UDI-16 | ACATCGTA | TGCCTTCA | TGAAGGCA |
| UDI-17 | CGGAACGA | GCTGGCTT | AAGCCAGC |
| UDI-18 | CCTGGCAC | ATAGAGAC | GTCTCTAT |
| UDI-19 | ATATCGCT | CACATTGA | TCAATGTG |
| UDI-20 | GACAGTTG | TGGTCACG | CGTGACCA |
| UDI-21 | TGCCTATG | ACCTTCGG | CCGAAGGT |
| UDI-22 | GTACCAGT | CGACCATC | GATGGTCG |
| UDI-23 | AATGTGCA | TAGCATCA | TGATGCTA |
| UDI-24 | TCGTATAC | GTTAGGAT | ATCCTAAC |
| UDI-25 | CTGTGTGT | CGTCGTCT | AGACGACG |
| UDI-26 | ACAGCACT | ATCCTAGC | GCTAGGAT |
| UDI-27 | TATCAGTG | GAAGCCTG | CAGGCTTC |
| UDI-28 | GGGTGTTA | TCGAAGTA | TACTTCGA |
| UDI-29 | GTCATCAC | ACCGGTAC | GTACCGGT |
| UDI-30 | GATGTCAG | CATTCAAT | ATTGAATG |
| UDI-31 | TCACAGCA | TGGTAGCA | TGCTACCA |
| UDI-32 | AGCACAGC | GTAATCGG | CCGATTAC |